PAGE  
4

	[image: image1.jpg]



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ


	
	

	тел. 
24-14-70

факс:
24-88-39

e-mail: 
ecobl@omsknet.ru
	                                                  г. Омск-2, Красный Путь, 5

	18.07.2008 г.
	№
	45
	

	
	
	
	
	


РЕШЕНИЕ

по результатам проведения внеплановой проверки и

рассмотрения жалобы по существу

Резолютивная часть объявлена 18 июля 2008 года.
Полный текст решения изготовлен 18 июля 2008 года.

Министерство экономики Омской области как уполномоченный орган исполнительной власти Омской области на осуществление контроля в сфере размещения заказов по результатам проведения внеплановой проверки и рассмотрения жалобы ООО "Хоспитекс Диагностикс" на действия котировочной комиссии ГУЗ ОО "МЦМЗ ОО" при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок на право заключения государственного контракта на поставку биохимического анализатора (извещение № 10122)
УСТАНОВИЛО:
Запрос котировок на право заключения государственного контракта на поставку биохимического анализатора (извещение № 10122) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

19 июня 2008 года ГУЗ ОО "Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области" разместило на официальном сайте Омской области для размещения информации о размещении заказов  www.omskportal.ru извещение о проведении запроса котировок цен на поставку биохимического анализатора.

1. В соответствии со статьей 44 Федерального закона котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Статья 44 Федерального закона не содержит требования представления участниками размещения заказа заявок на участие в запросе котировок в конверте.

В нарушение данной нормы пункт 11 извещения о проведении запроса котировок содержит требование представления заявок на участие в запросе котировок в конверте.

2. Требования, предъявляемые к запросу котировок, определены в статье 43 Федерального закона.

Сведения, которые должна содержать котировочная заявка, четко установлены в статье 44 Федерального закона.

В нарушение статей 43 и 44 Федерального закона извещение о проведении запроса котировок на поставку биохимического анализатора содержит требование представления в составе котировочной заявки копии сертификата соответствия.

3. В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами "или эквивалент". Эквивалентность товаров определяется в соответствии с качественными, техническими, функциональными и иными характеристиками товара.

Согласно извещению о проведении запроса котировок в ГУЗ ОО "МЦМЗ ОО" необходимо поставить биохимический автоматический анализатор «ЭОС Браво» (EOS Bravo) или «эквивалент» со следующими техническими характеристиками:

- источник света: галогеновая лампа 6 В, 10 Вт;

- длины волн (светофильтры), нм: 10-ли позиционный круг: 340 нм, 405 нм, 492 нм, 505 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм, 700 нм (H-offset position+dark position);

- возможность бихроматических измерений;

- время измерения: 0-99 сек;

- время инкубации: 0-9999 сек;

- контроль температуры: элементы Пелтье;

- объем реакционной смеси: до 1000 мкл;

- возможность  постановки  на приборе  двухреагентных  и  трехреагентных  методик  с раздельным заданием временных параметров для каждого реагентов;

- время стабилизации: 0-60 сек;

- габариты: 71x62x36 см;

- вес: 38 кг;

- электропитание: 220 В/110 В;

- возможность одновременного использования в анализе до 96 реакционных кювет на приборе;

- возможность одновременного анализа до 63 проб пациентов;

- производительность анализатора достигает 180 анализов в час для тестов по «конечной точке» и 120 анализов в час по методу «кинетика»;

- возможность одновременного использования до 16 стандартов или мультикалибратора;

- возможность одновременного анализа до 16 контролей;

- наличие в программе прибора алгоритма «optimal batch»;

- прибор  выполняет повторное  измерение  и  автоматическое  разведение  образцов по выбору оператора;

- возможность проведения срочного анализа посреди рутинного анализа;

- наличие   в   программе   прибора  подпрограммы   анализа  по   профилям   (печеночный профиль, кардиологический профиль и т.д.);

- возможность нелинейной калибровки до 8 точек.
В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

В нарушение данной нормы котировочная комиссия в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 1 июля 2008 года № 1.2.08 допустила ООО "ДИАМИД" к участию в запросе котировок на поставку биохимического анализатора не приняв во внимание следующие обстоятельства.

ООО "ДИАМИД" в котировочной заявке предложило к поставке автоматический высокоскоростной биохимический анализатор открытого типа "А-15" производства испанской фирмы Biosystems, указав следующие технические характеристики прибора:
- источник света: галогеновая лампа 6 В, 10 Вт;
- длины волн (светофильтры), нм: 10- ли позиционный круг: 340 нм, 405  нм, 492 нм, 505 нм,546 нм, 578 нм, 630 нм, 700 нм (H-offset position+dark position);
- возможность бихроматических измерений;
- время измерения: 0-40 сек;
- время инкубации: 0-88 сек;
- контроль температуры: элементы Пелтье;
- объем реакционной смеси: до 700 мкл;
- возможность постановки на приборе двухреагентных и трехреагентных методик с раздельным   заданием временных   параметров  для каждого реагентов;
- время стабилизации: 0-50 сек.;
- габариты: 82x60x36 см;
- вес: 40 кг;
- электропитание: 220 В/110 В;
- возможность    одновременного     использования     в анализе до 96 реакционных кювет на приборе;
- возможность одновременного анализа до 78 проб пациентов;
- производительность    анализатора    достигает    180 анализов в час для тестов по «конечной точке» и 120 анализов в час по методу «кинетика»;
- возможность одновременного использования до 20 стандартов или мультикалибратора;
- возможность    одновременного     анализа    до     20 контролей;

- наличие в программе прибора алгоритма "optimal batch";
- прибор выполняет повторное измерение и автоматическое разведение образцов по выбору оператора; 

- возможность проведения срочного анализа посреди рутинного анализа;

- наличие в программе прибора подпрограммы анализа по профилям (печеночный профиль, кардиологический профиль и т.д.);

- возможность нелинейной калибровки до 12 точек.
При этом сертификат соответствия, приложенный к котировочной заявке, содержит следующую информацию о длине волн используемых данным прибором: 340 нм, 405 нм, 505 нм, 535 нм, 560 нм, 600 нм, 635 нм, 670 нм.

Габариты и вес прибора "А-15" также не соответствуют требуемым в запросе котировок параметрам.

Кроме того, в соответствии с руководством пользователя к анализатору А-15 на приборе возможна постановка однореагентных и двухреагентных методик, а не двух- и трехреагентных, как это требовалось в запросе котировок. 

По данным сети "Интернет" производительность анализатора А-15 для тестов по "конечной точке" составляет 150 анализов в час, что также не соответствует требуемым 180 анализам в час.

Таким образом, на основании того, что предлагаемый к поставке ООО "ДИАМИД" аппарат "А-15" не соответствует требованиям, предъявляемым заказчиком к биохимическому анализатору, допуск ООО "ДИАМИД" к участию в запросе котировок является необоснованным.
Руководствуясь частью 5 статьи 17 Федерального закона, по результатам проведения внеплановой проверки и рассмотрения жалобы по существу Министерство экономики Омской области

РЕШИЛО:

1. Признать жалобу ООО "Хоспитекс Диагностикс" на действия котировочной комиссии ГУЗ ОО "МЦМЗ ОО" при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок на право заключения государственного контракта на поставку биохимического анализатора (извещение № 10122) обоснованной.
2. Направить ГУЗ ОО "МЦМЗОО" предписание об устранении выявленных нарушений.

Приостановление размещения заказа на поставку биохимического анализатора (извещение № 10122) считать отмененным с 18 июля 2008 года.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
Начальник управления

государственного заказа

Омской области                                                                                К.Н. Сытченко
